Адреса ячеек Modbus УРСВ-010М

Описание адресного пространства ModBus поддерживается в версиях УРСВ, начиная с 35.12.05.01. Все адреса доступны для чтения функцией 3. Некоторые адреса доступны для записи функциями 6 и 16.

Адресное пространство состоит из трех непрерывных диапазонов: 
1) 0-256 – адреса значений параметров настройки и результатов измерений

2) 3840-3842 (0x0F00-0x0F02) – диапазон запроса к архивам

3) 3872-3996 (0x0F20-0x0F9C) – диапазон чтения запрошенного архива

Параметры настройки 0-40 дублируются в адресном пространстве чтения дважды: в диапазоне 38-119 и в диапазоне 126-207.

Таблица 1. Адреса по чтению

| Физический адрес ModBus | Значение | Формат |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | Мгновенный расход, м3/час | float |
| 2-3 | Объем в прямом направлении | float |
| 4-5 | Объем в обратном направлении | float |
| 6-7 | Суммарный объем | float |
| 8-9 | Дата/время в приборе в секундах с 01.01.1970 | long |
| 10-11 | Скорость потока, м/с | float |
| 12-13 | Объем, прошедший от нажатия кнопки «.» на клавиатуре до повторного нажатия кнопки «.», м3 | float |
| 14-15 | Фактический объем с начала дозирования, м3 | float |
| 16-17 | Скорость звука в измеряемой жидкости, км/сек | float |
| 18-19 | Служебная информация (константа А) | float |
| 20-21 | Служебная информация (константа B) | float |
| 22-23 | Разность времен пролета УЗС в прямом и обратном направлении, мкс | float |
| 24-25 | Полусумма времен пролета УЗС в прямом и обратном направлении, мкс | float |
| 26-27 | Задержка до включения приемника УЗС (окно), мкс | float |
| 28-29 | Задержка от приема сигнала до включения передатчика (тау), мкс | float |
| 30-31 | Время пролета УЗС в прямом направлении в импульсах опорной частоты | long |
| 32-33 | Время пролета УЗС в обратном направлении в импульсах опорной частоты | long |
| 34-35 | Задержка до включения приемника УЗС (окно) в прямом направлении в импульсах опорной частоты | long |
| 36-37 | Задержка до включения приемника УЗС (окно) в обратном направлении в импульсах опорной частоты | long |
| 38-39 | Внутренний диаметр, мм | float |
| 40-41 | Длина окружности трубы, мм | float |
| 42-43 | Фазовая скорость, км/с | float |
| 44-45 | Наружный диаметр в плоскости установки, мм | float |
| 46-47 | Верхняя граница токового выхода, м3/ч | float |
| 48-49 | Нижняя граница токового выхода, м3/ч | float |
| 50-51 | Вязкость жидкости, сСт | float |
| 52-53 | Смещение окна, имп | float |
| 54-55 | Значение базы для U-колена, мм | float |
| 56-57 | Акустическая база датчиков, мм | float |
| 58-59 | Смещение разности, мкс | float |
| 60-61 | Расстояние между акустическими центрами накладных датчиков, мм | float |
| 62-63 | Смещение полусуммы, мкс | float |
| 64-65 | Толщина стенки трубы, мм | float |
| 66-67 | Шероховатость трубы, мм | float |
| 68-69 | Знак потока | float |
| 70-71 | Число проходов | float |
| 72-73 | Диапазон токового выхода: 0 – 0-5мА; 1 – 0-20мА; 2 – 4-20мА; | float |
| 74-75 | Коэффициент экспоненциального сглаживания токового выхода | float |
| 76-77 | Коэффициент К2 для U-колена | float |
| 78-79 | Калибровочная толщина стенки трубы, мм | float |
| 80-81 | Скорость обмена по RS-232: 0- 75 бод; 1- 150 бод; 2- 300 бод; 3- 600 бод; 4- 1200 бод; 5- 2400 бод; 6- 4800 бод; 7- 9600 бод; 8- 19200 бод; 9- 38400 бод | float |
| 82-83 | Адрес прибора в сети MODBUS | float |
| 84-85 | Время инерции, с | float |
| 86-87 | Период индикации, с | float |
| 88-89 | Длина буфера медианной фильтрации (выборки) | float |
| 90-91 | Длина буфера усреднения (интервал усреднения) | float |
| 92-93 | Коэффициент настройки | float |
| 94-95 | Тип датчиков: 0 – накладные; 1 – врезные; 2 – U-колено; 3 – врезные по хорде | float |
| 96-97 | Коэффициент К1 | float |
| 98-99 | Длительность импульса, мсек | float |
| 100-101 | Вес импульса, м3 | float |
| 102-103 | Режим работы: 0 – поверка , 1 – работа | float |
| 104-105 | Признаки отображаемости элементов меню | float |
| 106-107 | Признаки срабатывания релейного выхода | float |
| 108-109 | Отсечка по минимальному расходу, м3/час | float |
| 110-111 | Смещение нуля для поверки | float |
| 112-113 | Задержка от выдачи сигнала RTS до начала передачи по RS-232, мс | float |
| 114-115 | Активный участок U-колена, мм | float |
| 116-117 | Отмеряемая доза, м3 | float |
| 118-119 | Опорная частота, МГц | float |
| 120 | Номер снятого показания | int |
| 121 | Флаг летнего/зимнего времени: 0 – зимнее время, не 0 – летнее время | int |
| 122 | Флаг нештатных ситуаций | char |
| 123 | Флаг аварий | int |
| 124-125 | Суммарное время нештатных ситуаций | long |
| 126-127 | Внутренний диаметр, мм | float |
| 128-129 | Длина окружности трубы, мм | float |
| 130-131 | Фазовая скорость, км/с | float |
| 132-133 | Наружный диаметр в плоскости установки, мм | float |
| 134-135 | Верхняя граница токового выхода, м3/ч | float |
| 136-137 | Нижняя граница токового выхода, м3/ч | float |
| 138-139 | Вязкость жидкости, сСт | float |
| 140-141 | Смещение окна, имп | float |
| 142-143 | Значение базы для U-колена, мм | float |
| 144-145 | Акустическая база датчиков, мм | float |
| 146-147 | Смещение разности, мкс | float |
| 148-149 | Расстояние между акустическими центрами накладных датчиков, мм | float |
| 150-151 | Смещение полусуммы, мкс | float |
| 152-153 | Толщина стенки трубы, мм | float |
| 154-155 | Шероховатость трубы, мм | float |
| 156-157 | Знак потока | float |
| 158-159 | Число проходов | float |
| 160-161 | Диапазон токового выхода: 0 – 0-5мА; 1 – 0-20мА; 2 – 4-20мА; | float |
| 162-163 | Коэффициент экспоненциального сглаживания токового выхода | float |
| 164-165 | Коэффициент К2 для U-колена | float |
| 166-167 | Калибровочная толщина стенки трубы, мм | float |
| 168-169 | Скорость обмена по RS-232: 0- 75 бод; 1- 150 бод; 2- 300 бод; 3- 600 бод; 4- 1200 бод; 5- 2400 бод; 6- 4800 бод; 7- 9600 бод; 8- 19200 бод; 9- 38400 бод | float |
| 170-171 | Адрес прибора в сети MODBUS | float |
| 172-173 | Время инерции, с | float |
| 174-175 | Период индикации, с | float |
| 176-177 | Длина буфера медианной фильтрации (выборки) | float |
| 178-179 | Длина буфера усреднения (интервал усреднения) | float |
| 180-181 | Коэффициент настройки | float |
| 182-183 | Тип датчиков: 0 – накладные; 1 – врезные; 2 – U-колено; 3 – врезные по хорде | float |
| 184-185 | Коэффициент К1 | float |
| 186-187 | Длительность импульса, мсек | float |
| 188-189 | Вес импульса, м3 | float |
| 190-191 | Режим работы: 0 – поверка , 1 – работа | float |
| 192-193 | Признаки отображаемости элементов меню | float |
| 194-195 | Признаки срабатывания релейного выхода | float |
| 196-197 | Отсечка по минимальному расходу, м3/час | float |
| 198-199 | Смещение нуля для поверки | float |
| 200-201 | Задержка от выдачи сигнала RTS до начала передачи по RS-232, мс | float |
| 202-203 | Активный участок U-колена, мм | float |
| 204-205 | Отмеряемая доза, м3 | float |
| 206-207 | Опорная частота, МГц | float |
| 208-209 | Коэффициент для микросхемы MAX543, соответствующий выходному току 0 мА | float |
| 210-211 | Коэффициент для микросхемы MAX543, соответствующий выходному току 4 мА | float |
| 212-213 | Коэффициент для микросхемы MAX543, соответствующий выходному току 5 мА | float |
| 214-215 | Коэффициент для микросхемы MAX543, соответствующий выходному току 20 мА | float |
| 216-217 | Заводской номер прибора | float |
| 218-219 | Режим управления модемом: 1-вкл, 0-выкл | float |
| 220-221 | Тайм-аут модема, с | float |
| 222-223 | Режим импульсного выхода: 0 – V+ + V-; 1 – V+; 2 – V+ - V- | float |
| 224-225 | Коэффициент К3 | float |
| 226-227 | Максимальное ускорение жидкости, м/с2 | float |
| 228-229 | Упреждение «окна» для автоматического выбора, мкс | float |
| 230-231 | Режим автоматического выбора «окна»: 0-выкл, 1-вкл | float |
| 232-255 | РЕЗЕРВ |  |
| 256 | Количество снятых показаний расхода в минуту | int |
| 3872-3996 | Записи часового архива, заказанные в адресах 3840-3855 |  |

Флаг нештатных ситуаций

формат – 1 байт, старший и младший байты в регистре ModBus совпадают

Побитовое значение (на индикатор выводится слева направо: 20, 21, 22, ... )

20 – расход выше верхнего предела токового выхода

21 – расход ниже нижнего предела токового выхода

22 – коррекция часов

23 – превышение по импульсному выходу

24 – ошибка EEPROM

25 – нет УЗС (обрыв акустического тракта)

26 – нет питания 12 В

27 – превышение верхней аварийной границы по расходу

Флаг аварий

формат – 2 байта

Побитовое значение (на индикатор выводится слева направо: 20, 21, 22, ... )

20 – резерв

21 – отказ памяти RAM

22 – отказ шины I2C

23 – отказ первой микросхемы I8574

24 – отказ второй микросхемы I8574

25 – отказ микросхемы часов I8573

26 – резерв

27 – резерв

28 – резерв

29 – отказ регистров БПГС

210 – тайм-аут БПГС

211 – тайм-аут часов (нет секундного импульса)

212 – отказ при обмене с часами

213 – неверные данные часов

214 – резерв

215 – резерв

Суммарное время нештатных ситуаций

формат – длинное целое без знака

Подсчитывает время в секундах, в течение которого не было счета (истекло время инерции при возникновении нештатных ситуаций).

Записи часового архива расположены в порядке возрастания времени архивирования, начиная с записи с заказанным временем, по 14 байт на запись.

# Таблица 2. Формат записи часового архива

| Смещение, байт | Длина, байт | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | unsigned long | время внутри периода в секундах с 01/01/1970 |
| 4 | 4 | float | объем за час в прямом направлении в кубометрах |
| 8 | 4 | float | объем за час в обратном направлении в кубометрах |
| 12 | 2 | unsigned int | суммарное время нештатных ситуаций за час в секундах |

Таблица 3. Адреса ячеек по записи

| Физический адрес ModBus | Значение | Команда ModBus для записи | Количество регистров при записи | Формат | Доступ в режиме коммерческого учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | Дата/время в приборе в секундах с 01.01.1970 | 16 | 2 | long | нет |
| 46 | Границы токового выхода. Сначала верхняя, потом нижняя | 16 | 4 | float | да |
| 116 | Отмеряемая доза, м3 | 16 | 2 | float | да |
| 120 | Начать дозирование | 16 | любое | любой | да |
| 121 | Летнее/зимнее время | 16 | 1 | int | да |
| 3840 | Номер архива/журнала: 0 – часовой архив с доступом по дате/времени | 6, 16 | до 16 | int | да |
| 3841-3842 | Дата/время первой записи | 6, 16 | до 15 | unsigned long | да |