## куб в час
Расчет калибровочных коэффициентов для электромагнитного расходомера
Дата | 2005-07-12 | Заводской номер | 50123 | Ду | 32 | мм
Исходные калибровочные коэффициенты
K= | 2 | P= | 0 | л/мин
Расход по эталону, куб.м/час | Объем по эталону, куб.м | Объем измеренный, куб.м | Участие в расчетах (0/1) | Расход измеренный, л/мин | X | 1/Qэт | 1/Q^2 | X/Q | X/Q^2 | X^2/Q^2 | Расход расчетный, л/мин | Расчетная погрешность | Исходная погрешность
5.628 | 0.469 | 0.4788 | 1 | 95.76 | 47.88 | 0.010661 | 0.00011366 | 0.51045 | 0.0054419 | 0.26056 | 94.6617 | 0.9187% | 2.09%
5.76 | 0.48 | 0.4806 | 1 | 96.12 | 48.06 | 0.010417 | 0.00010851 | 0.50062 | 0.0052148 | 0.25063 | 95.0229 | -1.018% | 0.125%
11.004 | 0.917 | 0.9204 | 1 | 184.08 | 92.04 | 0.0054526 | 2.973e-05 | 0.50185 | 0.0027364 | 0.25186 | 183.285 | -0.06268% | 0.3708%
10.764 | 0.897 | 0.8985 | 1 | 179.7 | 89.85 | 0.0055741 | 3.1071e-05 | 0.50084 | 0.0027917 | 0.25084 | 178.89 | -0.2843% | 0.1672%
14.436 | 0.1203 | 0.1205 | 1 | 241 | 120.5 | 0.0041563 | 1.7275e-05 | 0.50083 | 0.0020816 | 0.25083 | 240.4005 | -0.08291% | 0.1663%
14.58 | 0.1215 | 0.12212 | 1 | 244.24 | 122.12 | 0.0041152 | 1.6935e-05 | 0.50255 | 0.0020681 | 0.25256 | 243.6516 | 0.2682% | 0.5103%
5.64 | 0.47 | 0.4718 | 1 | 94.36 | 47.18 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50191 | 0.0053395 | 0.25192 | 93.2569 | -0.7905% | 0.383%
5.64 | 0.47 | 0.4713 | 1 | 94.26 | 47.13 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50138 | 0.0053339 | 0.25138 | 93.1566 | -0.8973% | 0.2766%
5.64 | 0.47 | 0.4785 | 1 | 95.7 | 47.85 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50904 | 0.0054153 | 0.25912 | 94.6015 | 0.6399% | 1.809%
5.64 | 0.47 | 0.4796 | 1 | 95.92 | 47.96 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.51021 | 0.0054278 | 0.26032 | 94.8223 | 0.8747% | 2.043%
5.64 | 0.47 | 0.4713 | 1 | 94.26 | 47.13 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50138 | 0.0053339 | 0.25138 | 93.1566 | -0.8973% | 0.2766%
5.64 | 0.47 | 0.4717 | 1 | 94.34 | 47.17 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50181 | 0.0053384 | 0.25181 | 93.2368 | -0.8119% | 0.3617%
5.64 | 0.47 | 0.4796 | 1 | 95.92 | 47.96 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.51021 | 0.0054278 | 0.26032 | 94.8223 | 0.8747% | 2.043%
5.64 | 0.47 | 0.4784 | 1 | 95.68 | 47.84 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50894 | 0.0054142 | 0.25902 | 94.5814 | 0.6186% | 1.787%
5.64 | 0.47 | 0.4752 | 1 | 95.04 | 47.52 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50553 | 0.005378 | 0.25556 | 93.9392 | -0.06464% | 1.106%
5.64 | 0.47 | 0.4777 | 1 | 95.54 | 47.77 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50819 | 0.0054063 | 0.25826 | 94.441 | 0.4691% | 1.638%
5.64 | 0.47 | 0.4763 | 1 | 95.26 | 47.63 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.5067 | 0.0053904 | 0.25675 | 94.16 | 0.1702% | 1.34%
Рассчитанные калибровочные коэффициенты | [5 empty] | Суммы коэффициентов
K= | 2.0069 |  |  |  |  | 0.1574 | 0.0015621 | 8.5825 | 0.07954 | 4.3331
P= | -1.4272 |  |  |  |  | A | B | C | D | E
Работа с программой расчета коэффициентов
1. Заполнить поля, выделенные зеленым цветом, остальное рассчитается автоматически
2. Для точек, участвующих в расчете коэффициентов, проставить в графе «Участие в расчетах» 1, для исключенных - 0
3. В ячейках «рассчитанные калибровочные коэффициенты» взять К и Р для записи в расходомер
4. Проверить расчетные значения расхода и погрешности, если бы рассчитанные значения К и Р были занесены в расходомер исходно

## л в мин
Расчет калибровочных коэффициентов для электромагнитного расходомера
Дата | 2005-07-12 | Заводской номер | 50123 | Ду | 32 | мм
Исходные калибровочные коэффициенты
K= | 2 | P= | 0 | л/мин
Расход по эталону, л/мин | Объем по эталону, л | Объем измеренный, л | Участие в расчетах (0/1) | Расход измеренный, л/мин | X | 1/Qэт | 1/Q^2 | X/Q | X/Q^2 | X^2/Q^2 | Q расчетное | Погрешность | Исходная погрешность
93.8 | 469 | 478.8 | 1 | 95.76 | 47.88 | 0.010661 | 0.00011366 | 0.51045 | 0.0054419 | 0.26056 | 94.5502 | 0.7998% | 2.09%
96 | 480 | 480.6 | 1 | 96.12 | 48.06 | 0.010417 | 0.00010851 | 0.50063 | 0.0052148 | 0.25063 | 94.9119 | -1.133% | 0.125%
183.4 | 917 | 920.4 | 1 | 184.08 | 92.04 | 0.0054526 | 2.973e-05 | 0.50185 | 0.0027364 | 0.25186 | 183.2849 | -0.06273% | 0.3708%
179.4 | 897 | 898.5 | 1 | 179.7 | 89.85 | 0.0055741 | 3.1071e-05 | 0.50084 | 0.0027917 | 0.25084 | 178.8844 | -0.2874% | 0.1672%
240.6 | 1203 | 1205 | 1 | 241 | 120.5 | 0.0041563 | 1.7275e-05 | 0.50083 | 0.0020816 | 0.25083 | 240.4722 | -0.0531% | 0.1663%
243 | 1215 | 1221.2 | 1 | 244.24 | 122.12 | 0.0041152 | 1.6935e-05 | 0.50255 | 0.0020681 | 0.25256 | 243.7275 | 0.2994% | 0.5103%
94 | 470 | 471.8 | 0
94 | 470 | 471.3 | 0
94 | 470 | 478.5 | 0
94 | 470 | 479.6 | 1 | 95.92 | 47.96 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.51021 | 0.0054278 | 0.26032 | 94.711 | 0.7563% | 2.043%
94 | 470 | 471.3 | 0
94 | 470 | 471.7 | 1 | 94.34 | 47.17 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50181 | 0.0053384 | 0.25181 | 93.1235 | -0.9324% | 0.3617%
94 | 470 | 479.6 | 1 | 95.92 | 47.96 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.51021 | 0.0054278 | 0.26032 | 94.711 | 0.7563% | 2.043%
94 | 470 | 478.4 | 0
94 | 470 | 475.2 | 1 | 95.04 | 47.52 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50553 | 0.005378 | 0.25556 | 93.8268 | -0.1842% | 1.106%
94 | 470 | 477.7 | 0
94 | 470 | 476.3 | 0
Суммы коэффициентов
|  |  |  | 0.082929 | 0.00076987 | 5.0449 | 0.041907 | 2.5453
|  |  |  | A | B | C | D | E
Рассчитанные значения
K= | 2.0094
P= | -1.6595
Работа с программой расчета коэффициентов
1. Заполнить поля, выделенные зеленым цветом
2. Для точек, участвующих в расчете коэффициентов, проставить в графе «Участие в расчетах» ненулевое значение, например, 1
3. В ячейках «рассчитанные значения» взять К и Р.
4. В графах Q расчетное и Погрешность выводятся расчетные значения расхода и погрешности, как если бы рассчитанные значения К и Р были занесены в расходомер

## Импульсы
Таблица для расчета коэффициентов К и Р
дата | время | Объем эталоный, л | T проливки, с | К исх | Р исх | К пр, имп/л | N | Участие в расчетах | Q изм | X | Q эт | 1/Q | 1/Q^2 | X/Q | X/Q^2 | X^2/Q^2 | Q расчетное | Погрешность | Исходная погрешность
2005-07-12 | 10:00 | 469 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4788 | 1 | 95.76 | 47.88 | 93.8 | 0.010661 | 0.00011366 | 0.51045 | 0.0054419 | 0.26056 | 94.5502 | 0.7998% | 2.09%
2005-07-12 | 10:12 | 480 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4806 | 1 | 96.12 | 48.06 | 96 | 0.010417 | 0.00010851 | 0.50062 | 0.0052148 | 0.25063 | 94.9119 | -1.133% | 0.125%
2005-07-12 | 10:24 | 917 | 300 | 2 | 0 | 10 | 9204 | 1 | 184.08 | 92.04 | 183.4 | 0.0054526 | 2.973e-05 | 0.50185 | 0.0027364 | 0.25186 | 183.2849 | -0.06273% | 0.3708%
2005-07-12 | 10:36 | 897 | 300 | 2 | 0 | 10 | 8985 | 1 | 179.7 | 89.85 | 179.4 | 0.0055741 | 3.1071e-05 | 0.50084 | 0.0027917 | 0.25084 | 178.8844 | -0.2874% | 0.1672%
2005-07-12 | 10:48 | 1203 | 300 | 2 | 0 | 10 | 12050 | 1 | 241 | 120.5 | 240.6 | 0.0041563 | 1.7275e-05 | 0.50083 | 0.0020816 | 0.25083 | 240.4722 | -0.0531% | 0.1663%
2005-07-12 | 11:00 | 1215 | 300 | 2 | 0 | 10 | 12212 | 1 | 244.24 | 122.12 | 243 | 0.0041152 | 1.6935e-05 | 0.50255 | 0.0020681 | 0.25256 | 243.7275 | 0.2994% | 0.5103%
2005-07-12 | 11:12 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4718 | 0
2005-07-12 | 11:24 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4713 | 0
2005-07-12 | 11:36 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4785 | 0
2005-07-12 | 11:48 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4796 | 1 | 95.92 | 47.96 | 94 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.51021 | 0.0054278 | 0.26032 | 94.711 | 0.7563% | 2.043%
2005-07-12 | 12:00 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4713 | 0
2005-07-12 | 12:12 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4717 | 1 | 94.34 | 47.17 | 94 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50181 | 0.0053384 | 0.25181 | 93.1235 | -0.9324% | 0.3617%
2005-07-12 | 12:24 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4796 | 1 | 95.92 | 47.96 | 94 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.51021 | 0.0054278 | 0.26032 | 94.711 | 0.7563% | 2.043%
2005-07-12 | 12:36 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4784 | 0
2005-07-12 | 12:48 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4752 | 1 | 95.04 | 47.52 | 94 | 0.010638 | 0.00011317 | 0.50553 | 0.005378 | 0.25556 | 93.8268 | -0.1842% | 1.106%
2005-07-12 | 13:00 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4777 | 0
2005-07-12 | 13:12 | 470 | 300 | 2 | 0 | 10 | 4763 | 0
Рассчитанные значения | [10 empty] | Суммы коэффициентов | 0.082929 | 0.00076987 | 5.0449 | 0.041907 | 2.5453
K= | 2.0094 | [10 empty] | A | B | C | D | E
P= | -1.6595
Работа с программой расчета коэффициентов
1. Для каждой проливки занести в отдельную строку таблицы:
a. дата
b. время
c. V эт – объем по эталону, л
d. T проливки – время проливки в секундах
e. К исх – коэффициент К в расходомере во время проливки
f. Р исх – коэффициент Р в расходомере во время проливки
g. Кпр – константа преобразования импульсов в литры, имп/ л
h. N – количество импульсов за время проливки
2. Для точек, участвующих в расчете коэффициентов, проставить в графе «Участие в расчетах» ненулевое значение, например, 1
3. В ячейках «рассчитанные значения» взять К и Р.
4. В графах Q расчетное и Погрешность выводятся расчетные значения расхода и погрешности, как если бы рассчитанные значения К и Р были занесены в расходомер