Описание структуры ModBus-данных прибора ЭРСВ-410(510)

версий 41.11.ХХ.ХХ, 41.12.ХХ.ХХ

Ячейки-записи

Поддерживаемые функции ModBus: запись – функция №5

Таблица 1 Ячейки-записи ModBus

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 0x0000 | bSave_Ref | По «1» - сохранение текущих измеренных значений опорных уровней в EEPROM памяти прибора, ячейка автоматически обнуляется после выполнения операции записи референций. |
| 000002 | 0x0001 | bClear_Volume | По «1» - обнуление значений накопленных объемов, ячейка автоматически обнуляется после выполнения операции. |
| 000003 | 0x0002 | bCal_Enable | Флаг калибровки: 0 – без калибровки 1 – калибровка. Реакция только в реж. «Сервис» |

Регистры-записи

Поддерживаемые функции ModBus: чтение – функция №3,  запись - функция №6, №16.

Таблица 2 Регистры ModBus типа char

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400001 | 0x0000 | ucSL_Adr | 0 <…<= 247 | Логический адрес прибора |
| 400002 | 0x0001 | ucB_Rate | 0 <= … <= 4 | Скорость последовательного порта |
|  |  |  |  | N | Baud Rate | N | Baud Rate |
|  |  |  |  | 0 | 1200 | 4 | 19200 |
|  |  |  |  | 1 | 2400 | 5 | 38400 |
|  |  |  |  | 2 | 4800 | 6 | 57600 |
|  |  |  |  | 3 | 9600 | 7 | 115200 |
| 400003 | 0x0002 | ucRTS_Delay | 0 <=…<=125 | Задержка RTS, время в ms |
| 400004 | 0x0003 | ucHyst_FE | - | Отсечка по убыванию, 0.1% |
| 400005 | 0x0004 | ucHyst_RE | - | Отсечка по нарастанию, 0.1% |
| 400006 | 0x0005 | ucDisp_Mask | - | Маска индикации |
| 400007 | 0x0006 | ucTDisp_Sec | 1<= … <=60 | Период индикации, в сек. |
| 400008 | 0x0007 | ucK1_Filter | - | Константа экспоненциального фильтра. |
| 400009 | 0x0008 | ucPeriodImp | 0 <= … <=100 | Длительность периода импульсов в импульсном режиме, в мс. «0» - частотный режим. Только для версий 41.12.ХХ.ХХ |
| 400010 | 0x0009 |  |  | Не используется |
| 400011 | 0x0010 |  |  | Не используется |

Таблица 3 Регистры ModBus типа int

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 416385 | 0x4000 | uiDy | 5<…<=300 | Диаметр датчика |

Таблица 4 Регистры ModBus типа long

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 432769 | 0x8000 | ulSerial_Num (High Word) | запись по 16 функции, чтение только попарно | Серийный номер прибора |
| 432770 | 0x8001 | ulSerial_Num (Low word) |  |  |

Таблица 5 Регистры ModBus типа float (запись по 16 функции, чтение только попарно)

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 449153 | 0xC000 | flKoeff_KP (High Word) | 0.0001 <= … <=10000 | Константа (KP) преобразования мгновенного расхода в частоту, имп./л |
| 449154 | 0xC001 | flKoeff_KP (Low word) |  |  |
| 449155 | 0xC002 | flKoeff_Kplus (High Word) | 0 <= … <= 10000 | Коэффициент преобразования K+ кода АЦП в расход (прямое направление потока), л/(мин*ед. АЦП кода) |
| 449156 | 0xC003 | flKoeff_Kplus (Low word) |  |  |
| 449157 | 0xC004 | flKoeff_Pplus (High Word) | -10000 <= … <= 10000 | Коэффициент смещения P+ (прямое направление потока), л/мин |
| 449158 | 0xC005 | flKoeff_Pplus (Low word) |  |  |
| 449159 | 0xC006 | flKoeff_Kmin (High Word) | 0 <= … <= 10000 | Коэффициент преобразования K- кода АЦП в расход (обратное направление потока), л/(мин*ед. АЦП кода) |
| 449160 | 0xC007 | flKoeff_Kmin (Low word) |  |  |
| 449161 | 0xC008 | flKoeff_Pmin (High Word) | -10000 <= … <= 10000 | Коэффициент смещения P- (обратное направление потока), л/мин |
| 449162 | 0xC009 | flKoeff_Pmin (Low word) |  |  |

Регистры-чтения

Поддерживаемые функции ModBus: чтение – функция №4.

Таблица 6 Регистры ModBus типа char

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300001 | 0x0000 | ucSL_Adr | - | Логический адрес прибора (реально используемый) |
| 300002 | 0x0001 | ucGlob_Err | - | Ошибки в работе прибора (см. таблицу №9) |

Таблица 7 Регистры ModBus типа long

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 332769 | 0x8000 | ulTime_Sec (High word) | Сек | Суммарное значение времени работы с момента инициализации |
| 332770 | 0x8001 | ulTime_Sec (Low word) |  |  |

Таблица 8 Регистры ModBus типа float

| Логический адрес ModBus | Физический адрес ModBus | Название параметра | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 349153 | 0xC000 | flQ_max (High word) | м3/ч | Максимальный расход |
| 349154 | 0xC001 | flQ_max (Low word) |  |  |
| 349155 | 0xC002 | flNZ_ref (High word) | ( | Верхний опорный уровень |
| 349156 | 0xC003 | flNZ_ref (Low word) |  |  |
| 349157 | 0xC004 | flZ_ref (High word) | ( | Нижний опорный уровень |
| 349158 | 0xC005 | flZ_ref (Low word) |  |  |
| 349159 | 0xC006 | flF_t (High word) | Гц | Значение выходной частоты |
| 349160 | 0xC007 | flF_t (Low word) |  |  |
| 349161 | 0xC008 | flQ_t (High word) | л/мин | Текущее значение расхода |
| 349162 | 0xC009 | flQ_t (Low word) |  |  |
| 349163 | 0xC00A | flVolume_plus (High word) | л | Значение суммарного объема (прямое направление потока) |
| 349164 | 0xC00B | flVolume_plus (Low word) |  |  |
| 349165 | 0xC00C | flDVolume_plus (High word) | л | Коррекция суммарного объема (прямое направление потока) Volume= flVolume+flDVolume |
| 349166 | 0xC00D | flDVolume_plus (Low word) |  |  |
| 349167 | 0xC00E | flVolume_min (High word) | л | Значение суммарного объема (обратное направ. потока) |
| 349168 | 0xC00F | flVolume_min (Low word) |  |  |
| 349169 | 0xC010 | flDVolume_min (High word) | л | Коррекция суммарного объема (обратное направ. потока) Volume= flVolume_min +flDVolume_min |
| 349170 | 0xC011 | flDVolume_min (Low word) |  |  |

###### Дополнительные данные, передаваемые по протоколу ModBus

#### Слово-состояние  прибора:

#### Exception Status – слово-состояние прибора, чтение по запросу (функции №7)

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TI | CALE | DISP | MODE | FDIR | TYPE_OUT | ADR_EXT | ERROR |
| Read/Write | R | R/W | R | R | R | R | R | R |
| initial value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit 7: TI – True  Initialization

Хотя бы одна инициализация проводилась, при программировании 0

Bit 6: CALE – Calibration Enable

Разрешена калибровка датчиков на каждом цикле измерений

Bit 5: DISP – Флаг наличия ЖКИ (1 –есть индикатор, 0 – нет индикатора ).

Bit 4: MODE – режим работы прибора (РАБОТА/СЕРВИС)

Bit 3: FDIR – Flow direction (направление потока: 0 – прямой, 1 – обратный поток).

Bit 2: TYPE_OUT – флаг типа выхода: 0 - частотный,	1 - импульсный

Bit 1: ADR_EXT – Используется внешний адрес ModBus (см. регистр  вн. адреса №300001).

Bit 0: ERROR  – Флаг наличия ошибки в системе (см. регистр ошибок №300002)

Код ошибки см. Таблица 9 Код ошибки прибора

Таблица 9 Код ошибки прибора в позиционном коде  (регистр №300002)

| № Бита | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Отсутствие входного сигнала (контроль на каждом цикле измерения) |
| 1 | Уровень входного сигнала превышает аппаратный диапазон измерения –нет сигнала COMP во время цикла захвата кода сигнала (контроль на каждом цикле измерения) |
| 2 | Некорректное значение КР |
| 3 | Некорректные значения отсечек |
| 4 | Число ошибок №1 превысило допустимый уровень |
| 5 | Qt > Qmax |
| 6 | Аппаратная неисправность прибора – нет захвата сигнала при измерении опорных уровней |
| 7 | Рабочий режим без произведенной первичной инициализации |

#### Информация о приборе

По запросу (функция №17) прибором передается следующая информация  в формате:

Таблица 10 Формат поля данных ответа на запрос функции №17

| Название параметра | Формат |
| --- | --- |
| Версия прибора | ASCII строка, завершающаяся нулем в формате: “Vzljot ER 41.ХХ.ХХ.ХХ” |
| Число ячеек – чтения |  |
| Число ячеек – записи |  |
| Число регистров – чтения, тип char |  |
| Число регистров – чтения, тип int |  |
| Число регистров – чтения, тип long |  |
| Число регистров – чтения, тип float |  |
| Число регистров – записи, тип char |  |
| Число регистров – записи, тип int |  |
| Число регистров – записи, тип long |  |
| Число регистров – записи, тип float |  |
| Максимальное число регистров для записи/чтения за один запрос. |  |

Данные хранятся во flash-памяти прибора.

2. Инициализация индикации

Маска индикации.

Прибор автономно определяет наличие в своей конфигурации индикатора, при его обнаружении в слово-состояние прибора прописывается флаг DISP = 1 (по умолчанию DISP = 0). При этом становится возможным вывод на дисплей прибора рада измеряемых  значений (см. Таблицу №7).

Маска вывода определяется регистром ModBus № 400006

Маска индикации

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type_V | Type_T | Type_Q | Output_V- | Output_V+ | Output_V | Output_T | Output_Q |
| Read/Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Значение до инициализации |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Таблица 13

| № | Индицируемый параметр | Состояние | Формат вывода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий расход | Output_Q = 1 => Вкл. | Type_Q = 1 => (float)м3/ч |
|  |  | Output_Q = 0 => Выкл. | Type_Q = 0 => (float)л/мин |
| 2 | Суммарный объем (V+, V-) | Output_V = 1 => Вкл.. | Type_V = 1 => (float)м3 |
|  |  | Output_V = 0 => Выкл | Type_V = 0 => (long)л |
| 3 | Суммарное время работы | Output_T = 1 => Вкл. | Type_T = 1 => (float)часы.сотые часа |
|  |  | Output_T = 0 => Выкл. | Type_T = 0 => часы:минуты |
| 4 | Состояние прибора | Вкл. Всегда | - |

Период индикации.

Период вывода на индикатор в секундах определяется регистром ModBus № 400007

Внимание: Если период обновления установлен в нуль,  то реально данный период составит 256 секунд (только для версий 41.11.ХХ.ХХ).