УЗЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА

ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

КОММЕРЧЕСКИЙ

объект: Автомобильный завод («НИССАН»)

Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее

транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и

автомобильного обхода Санкт-Петербурга

№094-10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010

1. Назначение.

Настоящая инструкция регламентирует требования к рабочему персоналу при текущем обслуживании узла учета. Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находятся данный узел учета. Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажем, поверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированных организаций.

2. Требования по технике безопасности.

При работе корпус вторичного преобразователя (ВП) должен быть подсоединен к шине защитного заземления (к центральной шине заземления через шину в шкафу).

Металлорукав (труба) должна быть заземлена только с одной стороны – со стороны ВП.

К обслуживанию приборов узла учета допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000В и ознакомленные с документацией на ультразвуковой расходомер-счетчик «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц  В12.00-00.00-51 РЭ.

Сетевые блоки питания должны быть установлены в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Источники опасности при эксплуатации узла учета:

- в сетевых блоках питания имеется опасное для жизни переменное напряжение до 242В;

- жидкость под давлением в трубопроводе бытовых и технологических сточных вод.

При обнаружении внешних повреждений приборов или сетевой проводки следует отключить приборы до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

Трубопровод при работе узла учета всегда должны быть заполнен жидкостью, скопление воздуха в месте установки расходомеров не допускается.

3. Снятие показаний с ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР»         (УРСВ-522 М/П).

3.1 Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет МР» обеспечивает хранение результатов работы в архивах:

- часовом – 1440 записей/часов (60 предыдущих суток);

- суточном – 60 записей/суток;

- месячном – 48 записей/месяцев;

- интервальном – до 14400 записей;

- дозатора – до 512 записей на канал;

- журнале пользователя – до 1000 записей;

- журналах нештатных ситуаций измерительных каналов – до 512 записей на канал;

- журнале нештатных ситуаций дискретных выходов – до 512 записей;

- журнале отказов – до 60 записей;

- журнале режимов – до 512 записей.

Срок сохранности информации в  энергонезависимой памяти расходомера при отключении  внешнего питания не менее 1 года.

3.2  Коммуникационная связь через последовательные интерфейсы.

Последовательный интерфейс RS-485 и интерфейс Ethernet позволяют управлять прибором, считывать измерительную, архивную, установочную и диагностическую информацию, модифицировать установочные параметры. Последовательный интерфейс RS-485 поддерживают протокол ModBus (RTU ModBus и ASCII ModBus), принятый в качестве стандартного в приборах ЗАО «Взлет».

- по кабелю (при длине линии связи до 12 м);

- по телефонной линии (с помощью телефонного модема);

- по радиоканалу (с помощью радиомодема);

- по линии цифровой связи стандарта GSM 900/1800 МГц с помощью адаптера сотовой связи «Взлет АС» исполнения АССВ-030 или GSM-модема.

Дальность связи по телефонной линии, радиоканалу или канала сотовой связи определяется их характеристиками.

Интерфейс RS-485 обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК, при длине линии связи до 1200 м.

Подключение адаптера сотовой связи АССВ-030 или GSM-модема к интерфейсу одиночного прибора или к линии связи группы приборов дает возможность передавать информацию по каналу сотовой связи, в том числе и через Интернет.

Используя канал сотовой связи можно на базе программного комплекса «Взлет СП» организовывать диспетчерскую сеть для многих одиночных и групп приборов как однотипных, так и разнотипных по назначению.

Скорость обмена по интерфейсу RS-485 (от 2400 до 19200 Бод), а также параметры связи устанавливаются программно.

Интерфейс Ethernet используется для связи приборов в локальной сети, а также может использоваться для обмена данными через Интернет между приборами локальной сети и удаленным компьютером (компьютерами). Обмен осуществляется через шлюз локальной сети, имеющий собственный (глобальный) IP-адрес. При обмене данные упаковываются в стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / ModBus. Поддерживается также протокол ARP (Ethernet / ARP), который используется для определения МАС-адреса узла по IP-адресу запроса.

3.4  Снятие показаний с узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод.

Ультразвуковой расходомер-счетчик «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц обеспечивает индикацию измеренных, расчетных, установочных, архивированных параметров и текущей даты и времени на встроенный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ).

При помощи адаптера сигналов «Взлет АС» исполнение АССВ-030 данные с узла учета передаются в диспетчерский пункт ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС». Регистрация параметров на твердом носителе (бумаге) производится путем распечатки на принтере данных, снятых с электронной памяти тепловычислителя через разъем RS232 с помощью Notebook и ввода этой информации в компьютер в соответствии с прилагаемой программой, а также ведением записей в журнале учета объема сбрасываемых сточных вод (Прилож. 3).

3.5 Неучтенный объем бытовых и технологических сточных вод вычисляется в соответствии с «Методикой расчета фактического объема воды, измеряемых расходомерами - счетчиками в системе водопроводно – канализационного хозяйства г. Санкт – Петербурга».

3.6 В случае выхода из строя коммерческого узла измерения и учета объема условно чистых стоков абонент обязан сообщить о неполадке в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в трехдневный срок.

4. Условия эксплуатации.

4.1 Расстояние от электрических кабелей с напряжением 220 В и более до кабелей связи ПЭА не менее 0,5 м.

4.2 На улице, где устанавливается ШПК, предусмотрена возможность подключения к шине защитного заземления (зануления) расходомера.

4.3 Температуру воздуха в ШПК, где установлены ВП, ИВП, Lambda, Т, ACCB и аппараты защиты, поддерживает в предельно допустимых значениях от 0 до 65 С терморегулятор Raychem AT-T8-34 (Т).

4.4 Электрические кабели от ПЭА, по всей длине, проложены в металлорукаве для защиты от воздействия электромагнитных и электростатических полей, а также от механических повреждений.

Какие-либо внешние факторы негативно воздействующие на узел учета не выявлены.

5. Регламент технического обслуживания.

Расходомер-счетчик «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц подлежит метрологической поверке один раз в 4 года. Введенные в эксплуатацию приборы не требуют специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью контроля:

- соблюдения условий эксплуатации;

- отсутствия внешних повреждений составных частей расходомеров;

- надежности электрических и механических соединений;

- наличие пломб;

- наличие напряжения питания;

- работоспособности расходомеров.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации. Рекомендуемая периодичность один раз в две недели.

Время нештатных ситуаций регистрируется и архивируется раздельно – по отказам и нештатным ситуациям.

Порядок действий по устранению неисправности определяется в РЭ.